附件1

相思湖校区B1实训室实训环保达标改造二期项目子项1实验室台柜与配套器材项目服务需求表

| 序号 | 货物名称 | 采购需求（用途、功效等） | 单位 | 数量 | 控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台 | 7500*1500*850mm 技术要求：钢木结构，台面选用12.7mm厚实芯理化板，双层锁边加厚至25.4mm并做圆弧处理，圆润光洁。耐酸、耐碱、耐有机溶液、防腐蚀。为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康，台面材料必须符合以下技术参数及要求： 一、耐腐蚀性能：台面理化板按照GB/T 17657-2022“人造板及饰面人造板理化性能试验方法”的国家标准检验，每种试剂必须要有覆盖玻璃板和不覆盖两种测试结果，测试试剂为1、硫酸（98%）2、硝酸（65%）3、盐酸（37%）4、磷酸（85%）5、乙酸（99%）6、氢氟酸（40%）7、溴甲烷等不少于135种实验室常用化学试剂，测试结果均为5级标准。（投标文件需提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。 二、物理性能：按照GB/T17657-2022“人造板及饰面人造板物理性能试验方法”的国家标准检验，检测项目有 、密度 、、24h吸水率 、握螺钉力 、耐光色牢度 、表面耐干热 、表面耐湿热 、耐沸水性能 、拉抗强度、浸渍剥离、表面吸收性能等,（投标文件需提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。 三、防火性能检测：台面理化板符合GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级，B₁(B)级（投标文件需提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。 四、环保和有害物质的检测：1、台面理化板按照GB/T35601-2024标准72H挥发性有机化合物检测，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）的检测结果未检出，甲醛性能需经GB/T39600-2021标准检验，甲醛释放量≤0.025mg/m³，检测结果符合ENF级。可溶性重金属-（铅、镉、铬、汞）总含量需经GB/T35601-2024标准检测，检测结果未检出。（投标文件需提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。 2、台面理化板按照GB/T40908-2021 的标准检测，有机磷阻燃剂（TEPA、TCEP、TDCPP、DDBPP、TOCP、TDBPP 实测结果为未检出，按照AFPS GS 2019:01 PAK方式检测多环芳香烃（PAHs），检测结果为未检出。（投标文件需提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。 五、抗菌性能：1，台面理化板按照LY/T1926-2020“人造板与竹制品抗菌性能检测与分级”的标准进行抗菌性能检测： 金黄色葡萄球菌、 大肠杆菌、枯草芽孢杆菌、藤黄微球菌、粘质沙雷氏菌，抗菌率达到99%以上，抗菌等级为Ⅰ级强抗菌级，按照BS ISO 21702:2019标准进行甲型流感病毒（H1N1、H3N2）抗病毒活性检测。 2、台面理化板按照GB/T1741-2020标准进行防霉性能检测，检测菌种有黑曲霉 球毛壳霉 出芽短梗霉 绳状青霉 宛氏拟青霉 绿色木霉 黄曲霉 桔 青霉 土曲霉 大毛霉，检测结果耐霉菌性等级：0级 不生长（投标文件需提供第三方检测机构出具的具有CMA标志的检测报告复印件，并加盖投标人公章）。主框架采用优质国标1.2mm、50*30矩形方钢管支柱，静态称重不低于300KG。柜体门板采用国产优质15mm厚中千板，并采用1.5mmPVC封边条。层板材质12mm中千板，可调节相对高度。铰链采用优质DTC铰链，弹性好，耐腐蚀。底脚采用专用可调脚，具有称重、防潮、抑菌及调节水平的功能。 | 张 | 4 | 22300 |
| 2 | 边台1 | 4500*750*850mm，技术要求与中央台一致 | 张 | 2 | 6700 |
| 3 | 边台2 | 3750*750*850mm，技术要求与中央台一致 | 张 | 2 | 5625 |
| 4 | 教师操作台 | 2200*750*850mm，技术要求与中央台一致 | 张 | 2 | 3300 |
| 5 | 洗眼器 | 桌上型单口-高≥H35cm 技术要求：1、主体为加厚铜质。 2、表面为环氧树脂涂层， 耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。 3、橡胶杯：Φ70橡胶质护杯，出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 4、防尘盖: PP材质,平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然时短暂的高水压，防止冲伤眼睛，防尘盖有连接于护罩可防尘脱落，使用时自动被水冲开。 5、水流锁定开关:水流开启,水流锁定功能一次完成,方便使用 6、软管：供水软管长度 1.5米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。 7、前置过滤器和流量调节装置：前置过滤器可去除管道内产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、泥沙等大于5微米以上的颗粒杂质；流量调节装置可任意调节水压大小，避免因水压过大冲伤眼睛和面部肌肤。 | 套 | 9 | 600 |
| 6 | PP水槽 | 外尺寸： 572*474*336mm 内尺寸： 499*401*320mm 技术要求：1、规格：外尺寸：572*474*336 内尺寸：499*401*320 2、提笼：提笼直径88mm,篦子直径88mm,堵头直径100mm,整体高度55mm。 3、材质：采用优质全新高密度PP聚丙烯原包料，高压一体注塑成型，耐强酸强碱及有机溶液，化学稳定性良好，不易被化学试剂侵蚀；热力稳定性 3、厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。 4、附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 5、水槽底部加装导流线，防止出现存水现象。水槽需提供以下报告： 1、水槽依据GB/T 1037-2021标准，检测水蒸气透过率，检测结果0.326g/m²24h。（需提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。） 2、水槽依据GB/T 1034-2008标准，检测吸水率，将试样浸泡在（23±2）℃蒸馏水24h后取出，控去表面水分，1min内完成称重，结果≤0.05%。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。） 3、水槽依据GB/T 10006-2021标准，检测摩擦系数，静摩擦0.112μs，动摩擦0.088μd。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。） 4、水槽依据GB/T 5478-2008标准，在负载750g，转数500r,情况下，检测滚动磨损试验，质量损失≤0.005g。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。） 5、 水槽依据GB/T 12000-2017标准，在温度85°，相对湿度50%RH，1000h情况下，检测高温高湿，外观无可视变化。（需提供CMA和CNAS检测机构出具的检验报告。） 6、水槽依据GB/T 1041-2008标准，检测50%压变时压缩强度，结果≥46MPa。（提供CMA或CNAS检测机构出具的检验报告。） | 套 | 19 | 580 |
| 7 | 三口水嘴 | 高度≥560mm，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm， 技术要求：1、符合GB 18145-2014 标准。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关67万次。 3、主体采用H63加厚铜管制作，整体高度≥560mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 4、实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况。 | 套 | 18 | 350 |
| 8 | 滴水架 | 550mm×400mm×110mm 单面，27棒，PP材质 技术要求：1、滴水架选用高品质PP材质，强度高，易于组装，耐酸碱、抗腐蚀。 2、尺寸：550*400 3、滴水架配置背板。 4、滴水棒均以35度-45度仰角安装，以方便器皿稳固吊放，采用PP材质一次成型，可拆卸，具有锁扣功能，方便使用。 5、滴水架底部应有向排水孔倾斜的排水槽设计以方便集水，迅速排水。 | 套 | 17 | 300 |
| 9 | 试剂柜 | 4500*900*850 技术要求：1、柜门：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 2、柜门：采用同质PP板制作。 3、视窗：采用5mmPVC板制作。 4、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，反方向放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 | 个 | 2 | 2600 |
| 10 | 中央台试剂架 | 6800*300*700mm 技术要求：铝玻结构； 层板：两层，12mm钢化玻璃 立柱：铝镁合金专用型材； 连接件：1.0mm冷轧钢板。 | 套 | 4 | 4080 |
| 11 | PP试剂柜 | 900*450*2000mm 技术要求：1、柜门：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 2、柜门：采用同质PP板制作。 3、视窗：采用5mmPVC板制作。 4、层板：采用瓷白色PP（聚丙烯）板材，四边有立边，立边整体焊接成型，没有任何废料拼凑。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，反方向放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 | 个 | 8 | 2600 |
| 12 | 器皿柜 | 900*450*2000mm 技术要求：1、全钢结构，整体可拆卸 2、实验室专用，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末 3、柜门带铝合金闪电锁 4、上下双开门，上部内嵌5mm透明玻璃 5、四层开孔层板，孔径30、50、70、100mm 6、底部带接水盆 7、门铰采用2.0mm厚度的304不锈钢合页 | 个 | 4 | 2400 |
| 13 | 登记台 | 2000*750*850mm 技术要求：1、常规要求 1.1椅背厚度不小于50mm，座椅厚度不小于60mm，带塑料外壳 1.2腰撑靠背（带衬垫），座椅宽度约为490 mm，座椅高度（最低）约H620mm，高度（最高 ）约H880mm 1.3气升式（可调节高度约260 mm ），镀铬金属脚环（高度可调） 1.4带脚轮的五星级镀铬金属底座 2、材质及颜色 2.1材质：乙烯基座套，内置阻燃泡沫，座套需耐磨、抗腐蚀 2.2颜色：黑色 3、功能规格 3.1用于高度调节的气升装置应符合 DIN4550 要求和 SGS 性能测试或国标其他同等规范的检测要求 3.2带有任意⻆度锁定系统的倾斜机构，靠背背压的张力控制，耐用的塑料盖罩住气压杆 3.3可用脚轮：用于地毯的双轮脚轮、用于硬地板的PU 脚轮 | 张 | 2 | 3000 |
| 14 | 排气罩 | 1500*600mm 技术要求：1、1.00mm厚304#不锈钢结构,带手动调节阀，配套小型静音风机、风管控制开关系统 | 台 | 2 | 2975 |
| 15 | 操作台 | 1500*1500*850mm，技术要求与中央台一致 | 张 | 10 | 4500 |
| 16 | 边台1 | 4680*750*800mm，技术要求与中央台一致 | 张 | 1 | 7020 |
| 17 | 边台2 | 3000*750*2000mm，技术要求与中央台一致 | 张 | 1 | 4500 |
| 18 | 实验台专用插座 | 10A 技术要求：铝合金边款，带防水防尘盖 | 个 | 20 | 80 |
| 19 | 边台 | 2250*750*850，技术要求与中央台一致 | 张 | 1 | 3375 |
| 20 | 边台 | 3750*750*850mm，技术要求与中央台一致 | 张 | 1 | 5625 |
| 21 | 三口水嘴 | 铜制 技术要求：1、符合GB 18145-2014 标准。 2、涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯90°旋转，使用寿命开关67万次。 3、主体采用H63加厚铜管制作，整体高度≥560mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。 4、实验室水龙头把手内置开关颜色装置，绿色为安全关闭状态，红色为开启使用状态，在停水的情况下快速了解水龙头的启闭情况。 | 套 | 1 | 380 |
| 22 | 不锈钢台 | 1200*750*850mm 技术要求：1、1.00mm厚304#不锈钢结构,框架采用304不锈钢38*38方管制作，表面抛光处理； 2、台面板厚度为20mm，双层不锈钢结构，夹层内垫18mm中纤板。不易藏细菌，易清洁； 3、不带柜体及抽屉 | 张 | 4 | 1440 |
| 23 | 更衣柜 | 900*450*2000mm 技术要求：1、全钢框架，整体可拆卸； 2、实验室专用，采用1.0mm厚度优质冷轧钢板经数控剪板，数控冲压，数控折弯，焊接等一系列程序成型，表面经酸洗磷化后喷涂环氧树脂粉末； 3、双开门，采用1.0MM厚冷扎钢板，中间填充有隔音材料； 4、上层设不锈钢挂衣管，下层设一层鞋柜； 5、门铰采用2.0mm厚度的304不锈钢合页。 | 个 | 4 | 1400 |
| 控制总价（大写）：_贰拾玖万壹仟元整_（小写：¥_291000元_） |  |  |  |  |  |