附件1
两校区医学类专业实训设备更新及安全保障提升项目子项4护理实训设备采购项目服务需求表
	序号
	货物名称
	采购需求（用途、功效等）
	单位
	数量
	控制单价（元）

	1
	 妇科检查模型
	[bookmark: _GoBack]该模型为成年女性躯干下关部有腹腔、盆腔二部分组成。可以作以下操作功能：
正常的子宫触诊、视诊（未产，经产，怀孕、老年）
妇科双合诊、三合诊的检查。
阴道窥器与阴道镜的检查。
宫内节育器的放置与取出。
妊娠子宫与产后子宫的检查。
观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其他位于盆腔的解剖结构。
可调节子宫前后倾斜角度位置。
骨盆的测量。
	个
	10
	1500.00 

	2
	骨折护具
	材质：树脂板材，复合面料。可拆卸设计，内衬和绑带均可拆下，方便清洗，保持干净2.四根绑带加强固定，魔术贴调节松紧，适合不同大小的脚型3.聚乙烯树脂板材，韧性好、强度高、轻便牢固，呵护踝部健康
4.打孔内衬&外壳，双重透气设计，舒适清爽，穿戴不闷患处
	个
	20
	140.00 

	3
	颈托
	1.折叠式设计使颈托可以平放，易于储存。
2.前方开口设计便于脉搏检查，气道管理和进一步观察。
3.后方的开孔设计便于触诊和透气。
4.扫描产品二维码，可在线获取产品使用说明、行业资讯、产品信息，支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。
	个
	20
	120.00 

	4
	简易呼吸器
	1.产品主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸。
2.本产品带有限压阀可以确保供给安全的气体压力。
3.复苏球囊的粗糙表面防滑作用确保给施救者有稳定良好的操作性。
4.病人接头端是标准口径22/15mm。
5.扫描产品二维码，可在线获取产品使用说明、行业资讯、产品信息，支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。
	个
	10
	120.00 

	5
	担架
	高强高度铝合金材质，连接处可调节、可分离
	个
	4
	500.00 

	6
	转运车
	ABS转运车
1.净重75kg，最大承重300kg
2.车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点，
3.护栏采用PP提拉式升降护栏，放下采用气弹缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。
4.背部起背采用气弹式起背，背部起升80°，操作简便，可单手操作。
5头部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。
6.车头车尾带有对角输液架插口，并配置一根输液架，方便患者输液。
7.整体采用升降采用摇杆设计，升降行程500-900mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。
8.脚轮为2档中控脚轮，直径150mm，带有中央导向轮。
9.精助装置:带有厚度4CW牛津布车垫，带有4条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。
拦车1，护栏2，脚轮5，据杆1，床垫1，输液架1
	台
	2
	5000.00 

	7
	除颤仪
	1. 重量：≤4.2kg（标配，含电池）。
2. 彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。
3. 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。
4. 支持中文操作界面。
5. 屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。
6. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。
7. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
8. 手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
9. 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。
10. 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
11. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
12. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。
13. 开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s，符合临床使用。
14. 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。
15. 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。
16. 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
17. 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。
18. 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。
19. 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
20. 可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。
21. 可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。
22. 提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。
23. 抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。
24. 支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。
25. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。
26. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。
27. 支持ST和QT实时分析。
28. 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。
29. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。
30. 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE(MDR)认证。
31. 脉率范围：20-300bpm。
32. 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
33. 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。
34. 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
35. 支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。
36. 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
37. 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。
38. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
39. 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。
40. 可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
41. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。
42. 支持设备状态指示灯用户检测。
43. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
44. 支持自检放电能量精度显示和打印。
45. 可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。
46. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。
47. 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，可承受0.75米跌落冲击。
48. 工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。
	台
	2
	30000.00 

	8
	皮脂厚度测量仪
	测量范围：0-60MM
精  度：0.2mm
误  差：±0.5mm
适用范围：测量脂肪厚度
调整方法：用手转动调整圈
使指针对准到”0”数字即可
	个
	10
	400.00 

	9
	雾化器
	产品类型‌：医用空气压缩式雾化器
‌适用人群‌：儿童、成人
‌雾化颗粒直径‌：标称 ‌5μm‌（部分实测数据在 3.6μm-3.8μm 之间，利于肺部沉积）
‌雾化率‌：≥ ‌0.2ml/min‌（部分资料显示最大可达 0.38ml/min，支持出雾量调节）
‌噪音水平‌：≤ ‌65dB‌（低噪设计，部分实测约 60.6dB）
电气与物理规格
‌电源要求‌：AC ‌220V±22V‌, ‌55Hz±1Hz‌
‌产品材质‌：‌PP材质‌（无毒耐腐蚀）
‌整机重量‌：约 ‌1.6kg
	台
	4
	150.00 

	10
	新生儿身长体重测量仪一体（电池版）
	产品尺寸：58.5X33X5.2(cm)
产品净重：2.0KG
测量误差：1mm
显示方式：背光液晶屏
体重分度值：5g
体重称重范围：100g-40kg
身高测量范围：51.5-100cm
使用电池：4节7号电池
适用宝宝年龄：0-12岁
机身材质：ABS塑料
	台
	10
	400.00 

	11
	半身透明鼻饲模型
	1.胸壁皮肤可打开，暴露胸腔内脏器，如胃和肺脏，可检验操作是否正确
2.可进行经口或鼻胃管置入：进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作，操作正确时，可抽出模拟胃液
3.可经口或鼻气管插管术：进行吸痰、吸氧等操作
4.可进行气管切开术后护理
5.手动产生颈动脉搏动
6.液晶显示：瞳孔正常、散大、针尖样等不同状态。
	个
	10
	10000.00 

	12
	女病人导尿模型
	模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤
1.内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骶尾骨、骨盆、膀胱等解剖结构，方便示教
2.女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm
3.当导尿管到达尿道内口时，电子控制盒上的 “到达尿道内口”的黄色指示灯会闪亮，同时会有蜂鸣音提示
4.当导尿管到达膀胱时，电子控制盒上的“进入膀胱”的绿色指示灯会亮且会有蜂鸣音提示，同时有模拟尿液会流出
	个
	20
	3000.00 

	13
	过床易
	展开尺寸 173×48×1.5CM 折叠尺寸 85.5×48×3.5CM 承重≤159kg
	个
	20
	700.00 

	14
	心电监护仪(床边机）
	1.整机要求：
1.1、具有提手，便携一体式监护仪,整机无风扇设计，降低环境噪音干扰，设备应适合院前、院内急救及病人转运需求。
1.2、主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。
1.3、≥12英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥1366*768，≥10通道波形显示，标配触摸屏。
1.4、具有USB和RJ45接口，标配HDMI高清输出
1.5、标配锂电池，工作时间≥4小时
1.6、监护仪设计使用年限≥10年，提供机器标贴证明材料。
2.监测参数：
2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。
2.2、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性。
2.3、标配3/5导联，可选配12导联心电，出厂标配12导联接口，只需选配12导导联线即可配置12导联心电波形。
2.4、支持导联级联功能，方便医护人员实时查看更长时间心电图。
2.5、心电波形速度支持6.25、12.5、25、50mm/s不少于4种选择。
2.6、具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压±850mV，共模抑制能力≥120db。
2.7、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。
2.8、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。
2.9、提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。
2.10、血氧采用直接光频转换的数字血氧技术，连续、无创伤脉动血氧定量法保证测量的准确性，支持选配masimo，nellcor等血氧技术。
2.11、血氧测量范围：0%-100%，血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映外周血管灌注情况；并在0.2低灌注下同样卓越，对弱灌注和手指抖动测量更准确，能有效反馈末梢循环的功能状态，弱灌注测量范围0.05-20%、±0.10%，分辨率0.01%。
2.12、支持脉搏调制音，支持血氧来源选择。
2.13、无创血压采用全球金标准的SUNTECH血压测量技术，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25-280mmH。
2.14、血压测量提供手动，自动，连续、序列和整点等多种测量模式。
2.15、血压波形选择：ART,PA,CVP,LAP,RAP,ICP,P1,P2。
2.16、提供动态血压分析界面，，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，包括24小时内血压的最高值、最低值、平均值、正常占比、超范围占比、白天和夜晚血压的最高值、最低值、平均值等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。
2.17、提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。
3.系统功能：
3.1、具有人声语音报警功能，让告警更高效易懂。具有声、光两重三级报警,各参数报警限可设置,可实现报警集中设置，报警范围与各参数显示范围一致。
3.2、采用了全隔离浮地，心电抗除颤保护(360J)，抗高频电刀干扰（300W），抗肌电，数字滤波,满足手术、病房、转运等各种恶劣环境中使用。
3.3、支持≥3000小时趋势数据的存储与回顾功能，≥5小时短趋势数据存储时间；≥3000条报警事件以及每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值。
3.4、具有≥3500组NIBP数据列表。
3.5、具有≥72小时全息心电波形存储时间，并可打开关闭波形存储。
3.6、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式、夜间模式和静默模式不少于6种工作模式。
3.7、具备标准显示界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、全屏多导界面、大字体显示界面等多种显示界面。
3.8、用户可自定义调节波形和参数界面布局。
3.9、支持RJ45接口进行有线网络通信到中心监护系统。
	台
	4
	9000.00 

	15
	电动洗胃机
	1. 流量：≥2L/min（口腔插管档）；≥1L/min（鼻腔插管档）
2. 自控液量：冲液量：（250ml~350ml）/次
  吸液量：（350ml~450ml）/次
  注：吸液量大于冲液量，但不应大于 150ml/次
3. 正、负压力设定范围：47kPa~67kPa
4. 电源：~220V 50Hz
5. 输入功率：110VA
6. 噪音：≤65dB（A）
7. 毛重：12.5kg 净重：10kg
8. 外包装尺寸：49.5cmX43cmX34cm
9. 外形尺寸：43cm X36cmX20.5cm
	套
	4
	6500.00 

	控制总价（大写）：_叁拾叁万捌仟元整_（小写：¥_338000元_） 



