附件1

两校区医学类专业实训设备更新及安全保障提升项目子项4护理实训设备采购项目服务需求表

| 序号 | 货物名称 | 采购需求（用途、功效等） | 单位 | 数量 | 控制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 妇科检查模型 | 该模型为成年女性躯干下关部有腹腔、盆腔二部分组成。可以作以下操作功能： 正常的子宫触诊、视诊（未产，经产，怀孕、老年） 妇科双合诊、三合诊的检查。 阴道窥器与阴道镜的检查。 宫内节育器的放置与取出。 妊娠子宫与产后子宫的检查。 观察子宫、卵巢、输卵管、圆韧带和其他位于盆腔的解剖结构。 可调节子宫前后倾斜角度位置。 骨盆的测量。 | 个 | 10 | 1500.00 |
| 2 | 骨折护具 | 材质：树脂板材，复合面料。可拆卸设计，内衬和绑带均可拆下，方便清洗，保持干净2.四根绑带加强固定，魔术贴调节松紧，适合不同大小的脚型3.聚乙烯树脂板材，韧性好、强度高、轻便牢固，呵护踝部健康 4.打孔内衬&外壳，双重透气设计，舒适清爽，穿戴不闷患处 | 个 | 20 | 140.00 |
| 3 | 颈托 | 1.折叠式设计使颈托可以平放，易于储存。 2.前方开口设计便于脉搏检查，气道管理和进一步观察。 3.后方的开孔设计便于触诊和透气。 4.扫描产品二维码，可在线获取产品使用说明、行业资讯、产品信息，支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。 | 个 | 20 | 120.00 |
| 4 | 简易呼吸器 | 1.产品主要用于心肺复苏和一般人工呼吸辅助时使用，使病人在苏醒前短期内保持正常的呼吸。 2.本产品带有限压阀可以确保供给安全的气体压力。 3.复苏球囊的粗糙表面防滑作用确保给施救者有稳定良好的操作性。 4.病人接头端是标准口径22/15mm。 5.扫描产品二维码，可在线获取产品使用说明、行业资讯、产品信息，支持以图片、文字和视频形式在线上传设备故障资料进行设备报修等。 | 个 | 10 | 120.00 |
| 5 | 担架 | 高强高度铝合金材质，连接处可调节、可分离 | 个 | 4 | 500.00 |
| 6 | 转运车 | ABS转运车 1.净重75kg，最大承重300kg 2.车面采用ABS工程注塑料一次铸压成型，具有阻燃性高，耐腐蚀，韧性强等特点， 3.护栏采用PP提拉式升降护栏，放下采用气弹缓冲设计，提高舒适度及护栏使用寿命。 4.背部起背采用气弹式起背，背部起升80°，操作简便，可单手操作。 5头部带有氧气瓶托架，可放置5L氧气瓶，以便急救使用。 6.车头车尾带有对角输液架插口，并配置一根输液架，方便患者输液。 7.整体采用升降采用摇杆设计，升降行程500-900mm，摇把采用双向过盈保护，自动润滑功能。 8.脚轮为2档中控脚轮，直径150mm，带有中央导向轮。 9.精助装置:带有厚度4CW牛津布车垫，带有4条安全绑带，在紧急运送病人时，可保护病人不从运送推车掉落。 拦车1，护栏2，脚轮5，据杆1，床垫1，输液架1 | 台 | 2 | 5000.00 |
| 7 | 除颤仪 | 1. 重量：≤4.2kg（标配，含电池）。 2. 彩色电容触摸屏≥8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。 3. 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。 4. 支持中文操作界面。 5. 屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。 6. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。 7. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 8. 手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 9. 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。 10. 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。 11. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 12. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。 13. 开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s，符合临床使用。 14. 除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 15. 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 16. 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 17. 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 18. 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。 19. 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 20. 可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。 21. 可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。 22. 提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。 23. 抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。 24. 支持培训模式，包含CPR操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。 25. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。 26. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。 27. 支持ST和QT实时分析。 28. 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。 29. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。 30. 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE(MDR)认证。 31. 脉率范围：20-300bpm。 32. 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。 33. 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。 34. 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。 35. 支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。 36. 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。 37. 标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 38. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 39. 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 40. 可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 41. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。 42. 支持设备状态指示灯用户检测。 43. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 44. 支持自检放电能量精度显示和打印。 45. 可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。 46. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。 47. 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，可承受0.75米跌落冲击。 48. 工作环境，温度范围：-20°C-55°C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。 | 台 | 2 | 30000.00 |
| 8 | 皮脂厚度测量仪 | 测量范围：0-60MM 精 度：0.2mm 误 差：±0.5mm 适用范围：测量脂肪厚度 调整方法：用手转动调整圈 使指针对准到”0”数字即可 | 个 | 10 | 400.00 |
| 9 | 雾化器 | 产品类型‌：医用空气压缩式雾化器 ‌适用人群‌：儿童、成人 ‌雾化颗粒直径‌：标称 ‌5μm‌（部分实测数据在 3.6μm-3.8μm 之间，利于肺部沉积） ‌雾化率‌：≥ ‌0.2ml/min‌（部分资料显示最大可达 0.38ml/min，支持出雾量调节） ‌噪音水平‌：≤ ‌65dB‌（低噪设计，部分实测约 60.6dB） 电气与物理规格 ‌电源要求‌：AC ‌220V±22V‌, ‌55Hz±1Hz‌ ‌产品材质‌：‌PP材质‌（无毒耐腐蚀） ‌整机重量‌：约 ‌1.6kg | 台 | 4 | 150.00 |
| 10 | 新生儿身长体重测量仪一体（电池版） | 产品尺寸：58.5X33X5.2(cm) 产品净重：2.0KG 测量误差：1mm 显示方式：背光液晶屏 体重分度值：5g 体重称重范围：100g-40kg 身高测量范围：51.5-100cm 使用电池：4节7号电池 适用宝宝年龄：0-12岁 机身材质：ABS塑料 | 台 | 10 | 400.00 |
| 11 | 半身透明鼻饲模型 | 1.胸壁皮肤可打开，暴露胸腔内脏器，如胃和肺脏，可检验操作是否正确 2.可进行经口或鼻胃管置入：进行鼻饲、洗胃术、止血、胃镜检查操作，操作正确时，可抽出模拟胃液 3.可经口或鼻气管插管术：进行吸痰、吸氧等操作 4.可进行气管切开术后护理 5.手动产生颈动脉搏动 6.液晶显示：瞳孔正常、散大、针尖样等不同状态。 | 个 | 10 | 10000.00 |
| 12 | 女病人导尿模型 | 模型仿真人大小，可练习导尿的每个步骤 1.内置解剖结构精准的骨盆，通过透明外壳，可观察到内部腰椎、骶尾骨、骨盆、膀胱等解剖结构，方便示教 2.女性外阴形态逼真，尿道全长约3-5cm 3.当导尿管到达尿道内口时，电子控制盒上的 “到达尿道内口”的黄色指示灯会闪亮，同时会有蜂鸣音提示 4.当导尿管到达膀胱时，电子控制盒上的“进入膀胱”的绿色指示灯会亮且会有蜂鸣音提示，同时有模拟尿液会流出 | 个 | 20 | 3000.00 |
| 13 | 过床易 | 展开尺寸 173×48×1.5CM 折叠尺寸 85.5×48×3.5CM 承重≤159kg | 个 | 20 | 700.00 |
| 14 | 心电监护仪(床边机） | 1.整机要求： 1.1、具有提手，便携一体式监护仪,整机无风扇设计，降低环境噪音干扰，设备应适合院前、院内急救及病人转运需求。 1.2、主机集成附件收纳槽，支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置，方便监护仪设备的高效管理和转移。 1.3、≥12英寸彩色液晶显示屏，分辨率≥1366*768，≥10通道波形显示，标配触摸屏。 1.4、具有USB和RJ45接口，标配HDMI高清输出 1.5、标配锂电池，工作时间≥4小时 1.6、监护仪设计使用年限≥10年，提供机器标贴证明材料。 2.监测参数： 2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 2.2、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性。 2.3、标配3/5导联，可选配12导联心电，出厂标配12导联接口，只需选配12导导联线即可配置12导联心电波形。 2.4、支持导联级联功能，方便医护人员实时查看更长时间心电图。 2.5、心电波形速度支持6.25、12.5、25、50mm/s不少于4种选择。 2.6、具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压±850mV，共模抑制能力≥120db。 2.7、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 2.8、提供心率变化统计界面，包括患者平均心率、夜间平均心率、白天平均心率、最快心率和最慢心率等，直观快速了解过去24小时患者的心率变化和心率分布情况。 2.9、提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。 2.10、血氧采用直接光频转换的数字血氧技术，连续、无创伤脉动血氧定量法保证测量的准确性，支持选配masimo，nellcor等血氧技术。 2.11、血氧测量范围：0%-100%，血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映外周血管灌注情况；并在0.2低灌注下同样卓越，对弱灌注和手指抖动测量更准确，能有效反馈末梢循环的功能状态，弱灌注测量范围0.05-20%、±0.10%，分辨率0.01%。 2.12、支持脉搏调制音，支持血氧来源选择。 2.13、无创血压采用全球金标准的SUNTECH血压测量技术，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25-280mmH。 2.14、血压测量提供手动，自动，连续、序列和整点等多种测量模式。 2.15、血压波形选择：ART,PA,CVP,LAP,RAP,ICP,P1,P2。 2.16、提供动态血压分析界面，，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，包括24小时内血压的最高值、最低值、平均值、正常占比、超范围占比、白天和夜晚血压的最高值、最低值、平均值等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 2.17、提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。 3.系统功能： 3.1、具有人声语音报警功能，让告警更高效易懂。具有声、光两重三级报警,各参数报警限可设置,可实现报警集中设置，报警范围与各参数显示范围一致。 3.2、采用了全隔离浮地，心电抗除颤保护(360J)，抗高频电刀干扰（300W），抗肌电，数字滤波,满足手术、病房、转运等各种恶劣环境中使用。 3.3、支持≥3000小时趋势数据的存储与回顾功能，≥5小时短趋势数据存储时间；≥3000条报警事件以及每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形和报警触发时所有测量参数值。 3.4、具有≥3500组NIBP数据列表。 3.5、具有≥72小时全息心电波形存储时间，并可打开关闭波形存储。 3.6、具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式、夜间模式和静默模式不少于6种工作模式。 3.7、具备标准显示界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、全屏多导界面、大字体显示界面等多种显示界面。 3.8、用户可自定义调节波形和参数界面布局。 3.9、支持RJ45接口进行有线网络通信到中心监护系统。 | 台 | 4 | 9000.00 |
| 15 | 电动洗胃机 | 1. 流量：≥2L/min（口腔插管档）；≥1L/min（鼻腔插管档） 2. 自控液量：冲液量：（250ml~350ml）/次 吸液量：（350ml~450ml）/次 注：吸液量大于冲液量，但不应大于 150ml/次 3. 正、负压力设定范围：47kPa~67kPa 4. 电源：~220V 50Hz 5. 输入功率：110VA 6. 噪音：≤65dB（A） 7. 毛重：12.5kg 净重：10kg 8. 外包装尺寸：49.5cmX43cmX34cm 9. 外形尺寸：43cm X36cmX20.5cm | 套 | 4 | 6500.00 |
| 控制总价（大写）：_叁拾叁万捌仟元整_（小写：¥_338000元_） |  |  |  |  |  |